重庆市红十字会医院
公开比选采购文件

采购文件编号：HHYY-CG-HW-2026-032-01
项目名称：急诊医学科、儿保科接种设备
采购人：重庆市红十字会医院
二〇二六年十月

第一篇  采购邀请书

重庆市红十字会医院对急诊医学科、儿保科接种设备进行公开比选，欢迎供应商参加响应。

一、公开比选内容

	包号
	名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）

	1
	急诊医学科、儿保科接种设备
	31
	1


二、资金来源

财政资金

三、供应商资格条件

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案证明材料（提供信息表复印件），投标产品属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供复印件）。

2.如果投标人不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件）。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆市红十字会医院官网https://www.cqshszhyy.cn/上下载本项目公开比选文件、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）公开比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）公开比选文件提供期限： 

公开比选文件提供期限：同采购公告期限。

（四）递交响应文件地点：重庆市红十字会医院8号楼8层。

（五）递交响应文件开始及截止时间：2026年11月12日 北京时间14:10-14:30（其他时间不接受任何形式的送达）。

（六）比选开始时间：2026年11月12日北京时间14:30

（七）比选地点：同递交响应文件地点。

（八）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子版形式一份，每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准，电子文档内容包括竞选文件的 Word版及纸质正本扫描后的 PDF版，Word 文本、PDF 文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。
五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市红十字会医院官网https://www.cqshszhyy.cn/上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

六、联系方式

采购人：重庆市红十字会医院
采购联系人：阳老师        电  话：023-88516648

技术联系人：赖老师        电  话：023-88519215
地址：两江新区嘉陵一村1号，重庆市红十字会医院
第二篇  项目技术、服务需求
说明：“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理；“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理；“※、▲”未标注的为一般性技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

一、采购需求：
	设备名称
	数量
	计量单位

	后补式冷库及其配套系统1
	1
	套

	后补式冷库及其配套系统2
	1
	套

	医用低温冰箱
	1
	套

	医用冷藏箱1
	1
	套

	医用冷藏箱2
	2
	套


二、技术参数要求：
（一）后补式冷库及其配套系统1的技术需求和配置要求

1.库板材料及结构：外尺寸3300mm*2000mm*2500mm，内容积≥12m³；库板采用双面喷塑镀锌彩钢板，钢板厚度≥0.5mm，库板厚度≥100mm，发泡密度≥40Kg/m3，防火等级为B1级，库板采用偏心挂钩组合，库板具有国家权威部门出具的完整的B1阻燃性检测报告；

2.冷库库门：

2.1取货门：配置至少3扇中空玻璃透明门，玻璃门外形尺寸（宽*高）≥670mm*1650mm，镀膜电加热防凝露，内嵌式自动回归设计，配备专用的门锁设计，加装智能锁；

2.2补货门：配备一扇聚氨酯整体发泡检修门，半埋设计；专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启；

2.3冷库门加装风幕机，防止开门作业时冷气流失过快，造成库内温度不稳定，冷库门安装的风幕机风力能够达到门槛上、下缘之间，不得超过下缘；开门自动启动，关门自动关闭；

3.制冷系统要求：

▲3.1制冷压缩机机组：+2℃~+8℃疫苗冷库机组蒸发温度范围要求-20℃~+10℃，制冷量需满足工作使用要求，库内各区，温度均匀性≤±1.0℃，压缩机功率≥3HP；

3.2蒸发器：采用吊顶式侧出风后回风的工作方式，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，电加热化霜，需要与压缩机组制冷量相匹配；

※3.3冷库配置备用系统，两套完全独立的制冷系统，一用一备（两套系统配置一致），包括压缩机，冷凝器，蒸发器，各类铜管，电缆，制冷配件等，两套机组可以实现故障切换、轮值切换、超温紧急启用备用机等功能，最大程度保证疫苗安全；

4.制冷控制系统要求：

4.1冷库的温度控制系统采用物联网远程智能控制系统，且采用两套独立的制冷控制系统，配备≥10寸彩色液晶触摸屏显示和控制；触摸屏安装在冷库方便操作的位置，与电控箱独立分开；可实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、记录、报警、显示、操控；

4.2冷库具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警，冷凝器过热报警等；

4.3具有物联网模块，具有故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理；

▲4.4冷库智能电箱的的硬件控制软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书（投标人需提供证书复印件并加盖公章）；

▲5.冷库灯：库内灯具有防潮、防撞、防爆的LED灯，库门前开关按钮控制，电源耗损寿命不小于8万小时，具备防水、防尘、低热功能；

6.湿度控制系统要求：配备独立的低温除湿系统，工作环境2-8℃，保障库内湿度处在35%-70%RH；

7.制冷管道冷凝器、蒸发器管及所有管道连接均为国标铜管,成套使用的铜管厚度不得小于1.0mm；

8.温度远程监控设备要求：

8.1无线温湿度采集模块：

8.1.1无线温湿度采集模块基于2.4G的RFID技术，温度传感器与数据传输密封一体，可布署在不同区域；采用高容量电池，无需外接电源供电，电池使用寿命达3年以上时间；温度测量范围满足：-35～75℃；温度测量精度：±0.5℃；

※8.1.2无线温湿度探头需做过第三方低温试验测试，低温测试的温度环境≤-40°C，且温度变化速率≥1°C/min,且持续时间≥15小时（投标人需提供具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）；

8.1.3无线温度采集探头用户可自行拆卸；

▲8.1.4产品的防护等级（防尘、防水）≥IP68；

8.2冷链监测主机模块：

8.2.1用于接收无线测温标签发射的温度数据，并通过内置的无线通讯模块上传数据至云平台，内置SIM卡；

8.2.2冷链监测主机至少能够显示40个温度数据以上；

※8.2.3冷链监测主机具有抗跌落性，在1米及以上的高度跌落产品性能正常且能够稳定工作；

8.2.4自带数据存储功能（内存≥50000条记录），在服务器宕机时，设备可自行存储接收的实时数据，并在网络恢复时自动上传存储的数据；

▲8.2.5具有高容量后备电池，容量≥5000毫安，能够在断电情况下继续工作24小时以上；

8.3温度远程监控系统平台：

8.3.1实时显示：全程实时监控温湿度数据的同时，数据传输到管理平台并存为历史记录；

8.3.2限值报警：可设置温湿度上下限报警值，并根据设定的值进行报警；可设置多级报警，在一定时间内没有及时处理的报警信息可自动升级并通知相关负责人，升级报警时间可设、报警级别至少支持3个级别；

8.3.3报警管理：需支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录及操作日志查询功能；实时显示产生的报警信息，可对报警信息进行处理（处理内容包括：报警原因、处理措施、处理时间以及处理人员等信息）；

8.3.4数据自动备份：各类监控、预警、处置等记录后台自动备份，数据永久保存。系统允许选择指定时间区间，将温度数据备份至本地盘，提供离线冷链数据查询平台；

8.3.5远程手机微信端浏览：支持将实时数据传输到管理平台，平台数据与监测主机数据同步，可通过手机移动端等的微信进行管理；

8.3.6单位冷链绩效评估报表：建立多维度的单位冷链管理评估值模型，该模型通过冷链设备总数、报警总数、人为报警次数、未处理次数以及登陆系统次数等5个维度建立数学模型；

8.3.7安全登录身份认证机制：需提供登陆双控认证机制，不仅需账号和密码的授权认证，登陆异常（密码连续报错、异地登录等）能提供手机短信认证；

8.3.8系统具有冷链设备档案管理功能；冷链监测系统需建立冷链设备的档案管理功能，对于冷库/冰箱/冷藏包的采购时间、冷链容积、厂家、品牌、规格型号、维修记录等信息建立冷链管理档案；

▲8.3.9系统支持手写电子签名功能，该功能可满足《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》中关于“冷链装备温度记录表”的人工测温合规要求。该软件报表可实现导出、打印和查询功能；

8.3.10系统设置功能：报警延时、报警短信号码设置、设备离线延时及盘点苗、除霜时间、免打扰设置；

▲8.3.11冷链监测系统需通过网络安全等级保护备案，具有信息系统安全等级三级等保备案证明（投标人需提供备案证明复印件并加盖公章）；

※8.3.12平台数据必须能够上传重庆市免疫规划信息化管理系统，确保信息互联互通（投标人需提供承诺函，格式自拟）；

※8.3.13疫苗电子标签系统：低功耗设计，替代现场纸质手工标签，支持显示疫苗的基本信息、同品类疫苗多批号显示，可通过微信小程序扫码修改疫苗标签信息；

8.3.14冷库门磁监测系统：冷库库门需配备门磁监测设备，实时监测冷库库门的开/关状态，超过设定的开门时间范围，可远程预警提醒；

9.需在安装现场开门洞并配备带锁门体，门洞净尺寸为1800mm*800mm；

10.在接种室内需设置一套隔断，隔断材质需为石膏板或集成板，在隔断上加装一套滑动门，滑门尺寸≥800mm*1800mm。

※11.配置清单：

11.1后补式冷库1座；

11.2温湿度监测系统主机1台，探头3个；

11.3疫苗电子标签40个；

11.4门磁监测系统1套；

11.5冰排和疫苗转运箱（80L）2个。

（二）后补式冷库及其配套系统2的技术需求和配置要求

1.库板材料及结构：外尺寸3500mm*2000mm*2600mm，内容积≥15m³；库板采用双面喷塑镀锌彩钢板，钢板厚度≥0.5mm，库板厚度≥100mm，发泡密度≥40Kg/m3，防火等级为B1级，库板采用偏心挂钩组合，库板具有国家权威部门出具的完整的B1阻燃性检测报告；

2.冷库库门：

2.1取货门：配置至少3扇中空玻璃透明门，玻璃门外形尺寸（宽*高）≥670mm*1650mm，镀膜电加热防凝露，内嵌式自动回归设计，配备专用的门锁设计，加装智能锁；

2.2补货门：配备一扇聚氨酯整体发泡检修门，半埋设计；专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启；

2.3冷库门加装风幕机，防止开门作业时冷气流失过快，造成库内温度不稳定，冷库门安装的风幕机风力能够达到门槛上、下缘之间，不得超过下缘；开门自动启动，关门自动关闭；

3.制冷系统要求：

▲3.1制冷压缩机机组：+2℃~+8℃疫苗冷库机组蒸发温度范围要求-20℃~+10℃，制冷量需满足工作使用要求，库内各区，温度均匀性≤±1.0℃，压缩机功率≥3HP；

3.2蒸发器：采用吊顶式侧出风后回风的工作方式，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，电加热化霜，需要与压缩机组制冷量相匹配；

※3.3冷库配置备用系统，两套完全独立的制冷系统，一用一备（两套系统配置一致），包括压缩机，冷凝器，蒸发器，各类铜管，电缆，制冷配件等，两套机组可以实现故障切换、轮值切换、超温紧急启用备用机等功能，最大程度保证疫苗安全；

4.制冷控制系统要求：

4.1冷库的温度控制系统采用物联网远程智能控制系统，且采用两套独立的制冷控制系统，配备≥10寸彩色液晶触摸屏显示和控制；触摸屏安装在冷库方便操作的位置，与电控箱独立分开；可实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、记录、报警、显示、操控；

4.2冷库具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警，冷凝器过热报警等；

4.3具有物联网模块，具有故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理；

▲4.4冷库智能电箱的的硬件控制软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书（投标人需提供证书复印件并加盖公章）；

▲5.冷库灯：库内灯具有防潮、防撞、防爆的LED灯，库门前开关按钮控制，电源耗损寿命不小于8万小时，具备防水、防尘、低热功能；

6.湿度控制系统要求：配备独立的低温除湿系统，工作环境2-8℃，保障库内湿度处在35%-70%RH；

7.制冷管道冷凝器、蒸发器管及所有管道连接均为国标铜管,成套使用的铜管厚度不得小于1.0mm；

8.温度远程监控设备要求：

8.1无线温湿度采集模块：

8.1.1无线温湿度采集模块基于2.4G的RFID技术，温度传感器与数据传输密封一体，可布署在不同区域；采用高容量电池，无需外接电源供电，电池使用寿命达3年以上时间；温度测量范围满足：-35～75℃；温度测量精度：±0.5℃；

※8.1.2无线温湿度探头需做过第三方低温试验测试，低温测试的温度环境≤-40°C，且温度变化速率≥1°C/min,且持续时间≥15小时（投标人需提供具有CMA和CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）；

8.1.3无线温度采集探头用户可自行拆卸；

▲8.1.4产品的防护等级（防尘、防水）≥IP68；

8.2冷链监测主机模块：

8.2.1用于接收无线测温标签发射的温度数据，并通过内置的无线通讯模块上传数据至云平台，内置SIM卡；

8.2.2冷链监测主机至少能够显示40个温度数据以上；

※8.2.3冷链监测主机具有抗跌落性，在1米及以上的高度跌落产品性能正常且能够稳定工作；

8.2.4自带数据存储功能（内存≥50000条记录），在服务器宕机时，设备可自行存储接收的实时数据，并在网络恢复时自动上传存储的数据；

▲8.2.5具有高容量后备电池，容量≥5000毫安，能够在断电情况下继续工作24小时以上；

8.3温度远程监控系统平台：

8.3.1实时显示：全程实时监控温湿度数据的同时，数据传输到管理平台并存为历史记录；

8.3.2限值报警：可设置温湿度上下限报警值，并根据设定的值进行报警；可设置多级报警，在一定时间内没有及时处理的报警信息可自动升级并通知相关负责人，升级报警时间可设、报警级别至少支持3个级别；

8.3.3报警管理：需支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录及操作日志查询功能；实时显示产生的报警信息，可对报警信息进行处理（处理内容包括：报警原因、处理措施、处理时间以及处理人员等信息）；

8.3.4数据自动备份：各类监控、预警、处置等记录后台自动备份，数据永久保存。系统允许选择指定时间区间，将温度数据备份至本地盘，提供离线冷链数据查询平台；

8.3.5远程手机微信端浏览：支持将实时数据传输到管理平台，平台数据与监测主机数据同步，可通过手机移动端等的微信进行管理；

8.3.6单位冷链绩效评估报表：建立多维度的单位冷链管理评估值模型，该模型通过冷链设备总数、报警总数、人为报警次数、未处理次数以及登陆系统次数等5个维度建立数学模型；

8.3.7安全登录身份认证机制：需提供登陆双控认证机制，不仅需账号和密码的授权认证，登陆异常（密码连续报错、异地登录等）能提供手机短信认证；

8.3.8系统具有冷链设备档案管理功能；冷链监测系统需建立冷链设备的档案管理功能，对于冷库/冰箱/冷藏包的采购时间、冷链容积、厂家、品牌、规格型号、维修记录等信息建立冷链管理档案；

▲8.3.9系统支持手写电子签名功能，该功能可满足《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》中关于“冷链装备温度记录表”的人工测温合规要求。该软件报表可实现导出、打印和查询功能；

8.3.10系统设置功能：报警延时、报警短信号码设置、设备离线延时及盘点苗、除霜时间、免打扰设置；

▲8.3.11冷链监测系统需通过网络安全等级保护备案，具有信息系统安全等级三级等保备案证明（投标人需提供备案证明复印件并加盖公章）；

※8.3.12平台数据必须能够上传重庆市免疫规划信息化管理系统，确保信息互联互通（投标人需提供承诺函，格式自拟）；

※8.3.13疫苗电子标签系统：低功耗设计，替代现场纸质手工标签，支持显示疫苗的基本信息、同品类疫苗多批号显示，可通过微信小程序扫码修改疫苗标签信息；

8.3.14冷库门磁监测系统：冷库库门需配备门磁监测设备，实时监测冷库库门的开/关状态，超过设定的开门时间范围，可远程预警提醒。

※9.配置清单：

9.1后补式冷库1座；

9.2温湿度监测系统主机1台，探头3个；

9.3疫苗电子标签40个；

9.4门磁监测系统1套。

（三）医用低温冰箱的技术需求和配置要求

▲1.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

※2.有效容积≥92L；

3.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4.多重报警功能：具备传感器故障报警，高温报警，低温报警，开门报警，断电报警功能；

5.具有多种报警方式：具备声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警功能；

▲6.多重保护功能：具备开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行功能；

▲7.标配5V后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上；

8.宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

9.采用碳氢环保制冷剂和制冷系统；

10.具备搁架式蒸发器设计；

11.外壳采用喷涂钢板设计，内胆采用清洁PS吸附材质；

12.箱体背板采用镀锌钢板；

13.采用立式结构，门体嵌入式可拆卸密封条设计；

14.至少具备3个抽屉；

15.标配USB数据接口；

※16.资质要求：生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系符合性评价、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

※17.配置清单：

17.1主机1台；

17.2药筐 3个；

17.3搁架 2个。

（四）医用冷藏箱1的技术需求和配置要求

1.样式：立式，加装智能锁；

2.▲容积：≥320L；

3.▲温度要求：2～8℃，湿度范围：35%—75%RH；

4.温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

5.显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示；

6.门体配备：采用双层钢化玻璃门，具有LOW-E镀膜；

7.箱体外部材质：预涂PCM钢板；

8.内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料；

9.层架数量：配备不低于6个可调节高度层架；

10.具备强制除湿功能，环境温度10℃仍可运行，确保箱内湿度35%-75% RH；

11.电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

12.冷藏箱开关门过程中，瞬时温度回到8℃以下应≤3min；

13.采用碳氢环保无氟制冷剂；

14.蒸发器及制冷方式：采用风冷式蒸发器；

15.多重报警功能：具备超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警等功能；

16.多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护；

17.设备配有暗锁与挂锁孔，双锁设计；

18.※资质要求：生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系符合性评价、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

※19.配置清单：

19.1主机1台；

19.2药筐 3个；

19.3搁架 6个。

（五）医用冷藏箱2的技术需求和配置要求

1.样式：立式；

2.有效容积≥75L；

3.外部尺寸（宽×深×高）≥470x550x740 mm；

4.内部尺寸（宽×深×高）≥390x390x555 mm；

5.门体：采用电加热双层钢化玻璃门；

6.层架数量：配备至少3个层架；

7.保温材料：整体采用高密度聚氨酯发泡箱体；

8.外门配有铝合金拉手；

9.电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；

▲10.温度设置范围：2—8℃，温度设置精度0.1℃；

11.显示控制器类型：采用感应触摸式按键；

12.风机：蒸发风机采用具有防爆认证的贯流风机；

▲13.多重报警功能：至少具备超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警（断电后可持续显示柜内温度48h以上）功能；

14.报警方式：包括但不限于声音蜂鸣，LED显示闪烁；

15.设备具备安全开关；

16.温度数据记录：标配USB数据导出模块，可同步记录箱内温度数据；

※17.资质要求：生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系符合性评价、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

※18.单套配置清单：

18.1主机1台；

18.2药筐 2个；

18.3搁架 2个。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、交货时间、地点

（一）交货时间：签订合同后，经采购人通知交付设备之日起20个日历日内完成货物交货；经采购人通知后规定时间内完成设备安装调试。

（二）实施地点：重庆市红十字会医院（采购人指定地点）。

※二、验收方式
（一）供应商负责将全部货物送到采购人指定地点，并按采购人要求卸货、完成安装调试。在送货前，供应商应当与采购人沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便采购人做好接货准备。具体验收内容有：

1.设备到达指定地点后，供应商及采购方相关人员共同在场的情况下当面开箱，共同清点、检查外观、装机调试，做好记录，确认无误后签字确认。

2.供应商应保证设备到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.采购人应当对供应商的送货及安装提供必要的配合。供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。商品安装调试至正常运行，商品正常运行前的毁损、丢失等风险由供应商承担。

4.设备安装调试符合要求后，对使用人员培训考核合格，进行15天的试运行，设备试运行期间，供应商应当确保出现的问题全部得到解决，并运行正常。设备试运行期届满后，设备运行正常的，采购人组织相关科室进行最终验收，验收完成后向供应商出具验收报告。

5.设备验收合格的条件：1）在规定时间和指定地点完成交货；2）所交付商品的各种质量指标、技术参数与招标文件、投标文件、采购合同一致；3）试运行期间性能指标达到或超过规定的标准；4）设备的使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、备件清单、零部件等维护维修必需的材料和信息，技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；5）在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；6）采购人和供应商共同验收，双方共同确认签字。

※三、报价要求
（一）在最高限价内报价，超出最高限价的报价无效。

（二）本项目报价为完成本项目的全部金额，报价须为人民币报价（本项目货币币制如未作特别说明均为人民币）。

（三）本次报价须为人民币总价包干报价，报价包含但不限于产品价（含附属设备和配套产品）、运输费（含装卸费、吊装费等）、运输平台搭建费、保险费、安装调试费、涉及设备安装的水电和基建改造费用、培训费用、技术服务费、设备功能检测费（含附属设备和配套产品）、各种接口费、检测检定和校准验收费用、各种税费、差旅食宿费用、维保费用（人工费用、技术费用、各种易损件、备品备件、零配件等费用）完成本项目的所有费用。

以上报价为包干价，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再支付及补偿额外费用。

※四、付款条件
（一）货物交付后，支付合同总价款的90%；完成安装调试，经过设备试运行，设备验收合格后，支付合同总价款的10%（供应商垫资不计息）。

（二）供应商向采购人开具与应付款等额的增值税发票是采购人支付合同价款的条件，若供应商未向采购人交付与应付款项等额的增值税发票，采购人有权拒绝向供应商支付合同价款，且采购人不因此承担拒绝付款的违约责任。

（三）采购人按照供应商提供的银行账户支付服务款，因供应商提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生服务款无法支付的后果由供应商自行承担。

※五、质量保证及售后维保服务
（一）质量保证期（质保期）：整机质保，不低于五年，质保期从设备验收合格之日起算。投标人在投标文件中需提供设备整机质保服务承诺；投标人承诺的质保服务期限低于五年的，视为质保服务期不满足，按无效投标处理，投标人承诺的质量服务期限超过五年的，按照评标因素中相关规定处理。

（二）质量保证期内服务要求：投标人在质量保证期内应当为采购人提供仪器设备的日常维修、保养（含人工、零配件和易损件等更换），年度校准、性能验证、技术升级等技术支持和服务，具体为：

1.电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，随时解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.现场响应

遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，故障响应时间2小时内，指导采购人采取相应措施。投标人承诺在8小时内指派人员到达现场进行维修处理，确保产品正常工作，24小时内解决故障。维修无法在24小时内解决的，在48小时内提供备用产品或派出专业人员进行技术支持，确保采购人能够正常使用。

3.技术更新

维保期内，如果中标人的产品进行软件系统版本更新，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品进行更新服务。

4.技术升级

维保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人保证对采购人购买的产品进行升级服务。

5.设备维保（质保）

中标人或投标产品生产厂家每年定期到采购人进行医疗设备的全面检测和维修维护保养（每年不少于四次），维保范围包括中标人所投所有产品，每次维护保养时需要填写维修、保养记录，交采购人2份，中标人自存1份以备查。除不可抗力和采购人责任外，质量保障期内因维修保养产生的费用全部由中标人承担。

如维保期内中标人未按时进行现场响应或未及时履行维修义务，每次违约中标人应向采购人支付违约金2000元/次；造成采购人损失的，中标人另行赔偿。同时，采购人有权自行委托第三方维修，由此产生的责任和费用均由中标人承担且不免除中标人的维保义务。

6.其他服务要求：

6.1质保期内保证设备完好率≥95%（设备每年因故障导致的停机时间不超过18天）。

6.2质保期内产品质量经第三方机构鉴定不符合质量要求的，由中标人进行包修、包换、包退（指产品整体、并非某一单独部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

6.3一般产品质量问题，修理两次仍达不到质量要求的，中标人应当为采购人更换合同约定的原厂全新零部件。

6.4发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，中标人应当更换合同约定的产品。

6.5符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，中标人应当调换不低于合同货物规格且采购人同意的其他规格型号和样式的产品。中标人不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

6.6换货后，产品质保期自所换货物经验收合格之日起重新计算。

6.7因产品质量问题给采购人造成损失的，中标人应按有关法律、法规的规定、合同约定进行赔偿。

（三）质保期外服务要求

1.质量保证期届满后，中标人保证：中标人仍需提供电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

2.质量保证期届满后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人保证：中标人以优惠价格提供售后服务；维保期后，每年的维保服务费用不得超过设备成交价格的5%（含税），此价格包含了本次采购的所有设备（硬件、软件及配套产品、三方产品价格）。如果中标人的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，同时所有设备（硬件、软件及配套产品）享受原厂免费升级。

（四）维修配件

供应商或生产厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂原装全新配件，质保期内故障处置与备件更换不限次数，未经采购人书面同意不得使用非原厂配件，承诺和保证产品停产后至少十年内都有备品备件等零配件的供应。

※六、知识产权
按国家相关规定执行，应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。任何第三方如果提出侵权指控，中标人应及时解决，与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。中标人应保证指控与采购人无关，并承担由此而引起的一切法律责任和费用。中标人违反本条保证给采购人造成的损失，均由中标人承担。

※七、培训
中标人应承担培训产生的全部费用（差旅、住宿、餐饮等相关费用），根据采购人需求提供定制化培训方案，应包括对临床人员的线上线下培训安排。中标人提供的培训方案应根据采购人的需求制定，并征得采购人同意后予以执行。培训不少于3次，做好培训记录和培训档案，直至采购人工作人员掌握所有功能、操作方法。

※八、安全责任
中标人应加强安全生产管理，须遵守设备安装作业操作规程、安全规章制度及相关法律法规。中标人在履行本项目/本合同过程中（包括但不限于送货、运输、交货、安装调试、验收、维保等）发生的安全责任事故（包括造成中标人、采购人、第三方人身伤亡、财产损失等事故），由此产生的所有法律责任和经济赔偿责任均由中标人承担，采购人不承担责任。

履约过程中，因中标人履约行为导致的任何纠纷或投诉、任何争议责任的调查确定及责任承担，均由中标人自行应对和负责。

※九、其他商务要求内容
（一）安装、运输和保险：中标人负责设备的运输、安装及保险，设备安装并调试正常运行后才进行验收，设备验收前的毁损、丢失等风险由中标人承担。

（二）信息接口：凡涉及与采购人HIS、LIS、PACS、电生理系统、病理信息系统等第三方系统连接的设备及软件，要求具有标准数字接口，不再设置接口屏障和另行收费。若投标产品不能匹配医院现有系统的接口，由中标人负责其投标产品的改造并承担改造的接口费用，改造成功后可以对接医院现行系统，保证采购人的正常使用。根据采购人的需求，如需PACS高清采集卡、院内设备精细化管理软件、设备视频采集器等，由中标人提供并负责安装。

（三）出厂检验合格：中标人应当保证所交付的商品通过生产厂家的出厂检验，并根据项目要求向采购人提供质量合格证明材料。即使商品的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除中标人提供不合格商品而应当承担的责任。若中标人交付的设备存在任何质量问题，采购人仍有权要求中标人承担补货、退换货、支付违约金、赔偿损失和解除合同等责任。

（四）计量检测：若中标人交付的设备属于《医疗机构实施强制管理的计量器具目录》及《常见医疗机构非强检计量器具》目录中界定的计量设备，需提供合格的计量检定证书，首次计量检定以及检定费用由中标人负责。

（五）保密要求：在合同履行过程中，中标人对从采购人处获取的信息、资料、数据等（包括但不限于采购和需求调查数据、临床数据、设备运行检测数据、患者信息等）需严格保密，中标人需严格注意限定数据外流（严格不出院）。在未得到采购人书面同意的情况下，中标人对前述保密信息不得对任何第三方披露、展示、举例、销售，否则中标人将承担由此产生的一切后果，且每发生一次，采购人有权视情况要求中标人按照2000元/次的标准向采购人支付违约金，不足弥补损失的由中标人负责赔偿。

（六）本合同约定的设备，应由中标人交付，未经采购人同意，中标人不得转让合同的权利义务，将本合同约定的商品交付义务全部或部分转让给第三方。

（七）中标人保证对其所交付的货物拥有完全的所有权，不存在查封（或任何法院采取的强制措施）、抵押等权利瑕疵；同时保证第三方不得向采购人主张任何权利，否则，由此产生的后果均由中标人承担。

（八）投标人承诺参与本次投标活动中无串通投标行为、无提供虚假证明材料投标行为（提供承诺函，格式自拟）。若经发现投标人有串通投标行为、提供虚假证明材料投标行为，将上报财政局依法依规处理。

（九）其他商务要求：投标人所投产品须为制造商原厂制造，设备交付时间与设备生产日期之间间隔不得超过半年，设备为最新注册证的最新产品。

（十）中标人需免费提供设备配套使用的辅助设施，如电源、开关、插座等，确保设备能够正常工作和使用。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、比选程序及方法

（一）比选按公开比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。本项目由公开评审小组（以下简称评审小组）分别与各供应商进行比选。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和公开比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据公开比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对公开比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对公开比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按公开比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合公开比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合公开比选文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	公开比选文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）精神，采购人将对供应商报价中异常低价情形进行审查，供应商需在30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
（六）比选小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加。

（七）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评标结果记录表。

若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

（八）成交价格=成交供应商的报价。
二、评审标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

(30%)
	30分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术（质量）部分

(49%)
	49分
	1.起评分：

有效投标人的起评分为49分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”号标注的部分），从起评分中扣除0.8分。
2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”及“※”号标注的之外部分），从起评分中扣除0.35分。
	扣分累计计算，起评分扣完为止。

	3


	商务部分

(21%)
	业绩

4分
	2024年1月1日至投标截止时间，投标人或所投产品制造商有销售业绩（同品牌同型号）（以合同签订时间为准），每提供1份业绩得1分，本项最多得4分。未提供或未按要求提供不得分。
	每份业绩同时提供合同（至少包含货物信息、签署页、签订日期）、发票、验收合格报告复印件符合要求。同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。

	
	
	质保期2分
	承诺质保期超过五年的，每增加一年加1分，最高加2分。
	提供质保期承诺函，格式自拟。

注：如投标人“商务条款差异表”和“承诺函”中响应的质保期限不一致，以承诺函为准。

	
	
	售后

服务

15分
	1.整体售后服务方案

根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案内容包含售后服务流程、售后服务范围、维修时间等。

方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得3分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得2分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分；

方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。

2.质控管理方案

投标人结合本项目实际情况提供项目质控管理方案。方案内容包含以下要素：①项目常见的风险；②故障及预防措施提供的安全检测；③性能检测等。

方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得3分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得2分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分；

方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。

3.维保服务方案

投标人提供维保服务方案，方案内容包含日常维修保养、巡查、年度大保养计划等。

方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得3分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得2分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分；

方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。

4.培训方案

投标人根据项目情况提供培训方案，方案内容包含以下要素：①培训方式、②师资力量投入情况、③培训计划安排及培训效果评价等。

方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得3分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得2分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分；

方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。

5.服务人员配备方案

投标人具有完善的服务管理方案，方案包含：①服务管理人员架构；②服务管理人员配置资质；③服务管理人员安排计划等。

方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得3分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得2分；

方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分；

方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	方案中所称的“瑕疵”指：

①方案出现内容缺项、表述不完整或缺少关键分析点；

②缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误；

③表述前后矛盾、无连贯性；

④方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现；

⑤方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容。

⑥内容空泛，无具体方法或内容。

⑦现有条件下不可能实现的情形；

上述任意一种情形为1处瑕疵。


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商比选有效期不满足公开比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和公开比选文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止公开比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、公开比选文件

（一）公开比选文件由采购邀请书、项目技术、服务需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开比选文件不可分割的部分。

（三）公开比选文件的解释

供应商如对公开比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本公开比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解公开比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为公开比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对公开比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照公开比选文件的要求编制响应文件，并对公开比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子版形式一份，每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准，电子文档内容包括竞选文件的 Word版及纸质正本扫描后的 PDF版，Word 文本、PDF 文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。
2.响应文件按公开比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

比选

（一）比选在采购文件中“采购邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选由采购人主持，有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（三）比选时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，按程序进行比选。供应商不足三家的，不得进行比选采购。

（四）比选过程应由采购人负责记录，并存档备查。

（五）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

五、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标结果记录表推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向医院及上级监督部门报告并列入供应商黑名单，监督部门将根据相关法律法规的规定进行处理。
六、关于质疑和投诉
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.对采购人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。
4.其他

4.1供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑及投诉。
七、签订合同

（一）采购人应当自收到成交通知书发出之日起20日内，按照采购文件和中标人响应文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标人响应文件作实质性修改。

（二）采购文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）采购人与成交供应商签署合同时，应当同时签署廉洁购销合同，列明企业指定销售代表姓名，以及不得实施商业贿赂行为、实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录等条款。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  采购合同

本合同仅供参考，具体条款由比选人和中选人根据比选文件、竞选文件及相关规定自行协商拟定。
项目编号:                      合同号:

甲方：    （以下简称需方）

乙方：    （以下简称供方）

根据招标程序和结果，经供、需双方友好协商，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，就   项目签订本合同，双方代表签字、盖章后生效，共同遵守以下条款：

	设备名称
	规格型号
	产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

	五、付款方式：

	六、违约责任：

按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其补遗文件、电子响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式份，需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.本合同有效期限为     年   月   日至     年   月   日。

5.其他：

	需方：

地址：                   

联系电话：

法人代表：

授权代表：

经办人：
	供方：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

法人代表：

授权代表：

经办人：


签约时间：20  年  月  日            签约地点：重庆
第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术、服务部分

（一）技术、服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的公开比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照公开比选文件中的一切要求，提供本项目的技术、服务，报价为人民币大写：      元；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子版形式   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方公开比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个公开比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《公开比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             

联系人：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表（如果有）

项目号：                              

项目名称： 
	序号
	名称
	相关信息（品牌、规格型号）
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	总计
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                             供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术、服务部分

（一）技术、服务响应偏离表
项目号：                                

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术、服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）其他资料（格式自定）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                                

项目名称： 

	序号
	比选项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它商务资料（格式自定）

四、资格条件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件



